附件1：

大庆市第三医院物理治疗、电生理诊疗部分医用耗材项目

需求明细：

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 预算单价（元） | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 透气胶贴 | 6cmx6cm*（士0.5cm） 圆形 | 片 | 0.26 | 外观：洁净、整齐、平整、无杂质、无脱胶、无色斑 持粘性：不低于2.5mm 剥离强度：不低于 1.4N/cm 含胶量：含胶量不低于25g/m2 残留性物资：残留试验后应无残留性物资 材质：医用无纺布、医用热熔胶 |
| 2 | - 艾绒隔热垫 | - 外径：48mm - （±0.5mm） - 内径：24mm - （±0.5mm） | 片 | 1.5 | - 形状：圆形 - 材质：白色卡纸、医用级纱布、艾绒 |
| 3 | 理疗电极片 | - 尺寸: - 42mm*24mm（±0.5mm）月牙形 | 片 | 0.79 | 1、材质：泡棉 2、阻抗平均值‌：至少12对胶对胶连接的电极对，在10Hz、不超过100μA（峰-峰）的外加电流下，其阻抗平均值应‌不超过2kΩ。‌单对阻抗限制‌：每一单独的胶对胶电极对的阻抗应‌不超过3kΩ‌。 ‌‌3、持粘性：下滑位移应不超过5mm。 4、柔顺性：在使用过程中，应能满足使用者治疗部位紧密贴合。按照YYT0868-20215.2.2.2中的测试方法不应有20%以上的水凝胶面积脱离不锈钢圆柱体表面。 5、微生物：细菌菌落总数应不大于20cfu/g,大肠杆菌、致病性化脓菌和真菌菌落不得检出。 6、连接材质采用铜扣，具有更好的导电性。 |
| 4 | 一次性心电电极 | - 尺寸: - 48mm*47mm（±0.5mm） - 方形 | 片 | 1.5 | 1、材质：无纺布 2、阻抗平均值‌：至少12对胶对胶连接的电极对，在10Hz、不超过100μA（峰-峰）的外加电流下，其阻抗平均值应‌不超过2kΩ。‌单对阻抗限制‌：每一单独的胶对胶电极对的阻抗应‌不超过3kΩ‌。 3、直流失调电压：一对胶对胶连接的电极经1min的稳定期后,出现的失调电压应不大于100mV。 4、复合失调不稳定性和内部噪声：一对胶对胶连接的电极经1min的稳定期后，在0.15Hz~100Hz的频带(一阶频响)下产生的电压，在随后的5min内应不大于150μV(峰一峰)。 5、除颤过载恢复：充电至200V的10μF电容器，通过电极对与100Ω电阻的串联回路放电，在电容器开始放电后的第5s，胶对胶连接的电极对的极化电动势的绝对值不超过100mV;在此后的30s内，剩余极化电动势的变化率不大于±1mV/s。在按木要求进行上述实验后，电极对的10Hz交流阻抗应不大于3kΩ。 6、偏置电流耐受度：给胶对胶连接的电极对施加200nA的直流电流，持续时间不小于8h，在整个持续时间内观测的电极对两端的电压变化不大于100mV。 7、连接材质采用铜扣，具有更好的导电性。 |

附件2：

供应商报名承诺函

**公司参加大庆市第三医院院内采购项目谈判，项目名称：大庆市第三医院一次性使用无菌针灸针项目，项目编号：DSYY2023002。本次投标所提供的资料、授权真实有效；投标所提供的产品均满足甲方采购项目需求及技术参数要求，如资料虚假产生的一切后果及法律责任由**公司承担。

法定代表人签字：

***公司（盖章）

*年*月*日