附件1：

（一）、参数需求

1.功能用途：用于临床各类感染性标本中细菌、真菌的鉴定和药敏试验。

2.检测原理：采用比色和比浊的检测技术分析细菌生理生化反应及抗生素的最低抑菌浓度。

3.细菌鉴定：鉴定类别至少包含肠杆菌、非发酵阴性杆菌、链球菌、葡萄球菌、卡他莫拉、弧菌。

4.细菌药敏：检测类别至少包括肠杆菌、非发酵阴性杆菌、链球菌、葡萄球菌、卡他莫拉、弧菌的药敏检测。可检测并报告ESBL、MRSA、VRE、碳青霉烯类耐药、红霉素诱导克林霉素耐药、高水平庆大霉素和高水平链霉素耐药表型或机制。

5.具有真菌药敏检测功能，包含常见7种抗真菌药物，卡泊芬净、米卡芬净、两性霉素B、5-FC、伏立康唑、氟康唑、伊曲康唑。

6.临床常见细菌鉴定及药敏检测时间≤24小时。

7.需要具备鉴定药敏复合板，和鉴定药敏单一测试板的功能，必须具有医疗器械注册证。

8.需同时支持仪器自动读取和人工判读。

9.检测板≥96孔板配套有试剂盒盖。

10.采用触控一体机，可隐藏式无线键盘、无线鼠标，不占空间方便操作。

11.支持系统提供立即读板功能。

12.采用电子比浊仪标准化制备菌悬液，仪器具有自动加样系统加样。

13.具有流行病学统计功能，包括细菌分布、检出率、敏感率、科室工作量等统计分析报告，并可导出EXCEL进行后期处理。

14.数据可导出支持WHONET软件统计，可上传至CARSS网完成耐药数据上报。

15.具有院感模块，可以输入手卫生、空气培养、物表等院感微生物培养报告，用户可设定此报告是否发送至LIS系统。

16.全中文操作软件，提供LIS或HIS系统的接口，并承担安装接口费用。

（二）细菌鉴定药敏分析仪配套试剂需求

| 序号 | 试剂名称 | 单价/人份/元 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 肠杆菌鉴定试剂盒 | 26.04 |
| 2 | 非发酵菌及弧菌鉴定试剂盒 | 26.04 |
| 3 | 链球菌鉴定试剂盒 | 26.04 |
| 4 | 葡萄球菌鉴定试剂盒 | 26.04 |
| 5 | 酵母样真菌鉴定试剂盒 | 26.04 |
| 6 | 肠杆菌科药敏试剂盒 | 28.32 |
| 7 | 非发酵菌药敏试剂盒 | 28.32 |
| 8 | 葡萄球菌属药敏试剂盒 | 28.32 |
| 9 | 链球菌属药敏试剂盒 | 28.32 |
| 10 | 酵母样真菌药敏试剂盒 | 28.32 |

六、其他要求：

1.细菌鉴定药敏分析仪1台，整机保修三年。

2.单个产品中*条款必须满足，否则投标无效，非*条款3条以上（含3条）不满足的投标无效。

3.验收程序：按照采购公告中项目需求及技术参数要求内容逐条验收。

4.提供完整技术资料，提供完整的操作手册。

5.装在医院指定地点，供方负责装卸、搬运和安装费用，达到验收标准。

6.维修响应速度：2小时内响应，接到故障电话后24小时内到达现场。

7.保修期内的开机率：保证开机率95％（按一年365天计算）。

附件2：

供应商报名承诺函

**公司参加大庆市第三医院院内采购项目谈判，项目名称：大庆市第三医院医用干式胶片及配套胶片打印机采购项目，项目编号：DSYY2023003。本次投标所提供的资料、授权真实有效；投标所提供的产品均满足甲方采购项目需求及技术参数要求，如资料虚假产生的一切后果及法律责任由**公司承担。

法定代表人签字：

***公司（盖章）

*年*月*日